## Slide 1: 3.8m望遠鏡用 面分光装置開発 - 融着ファイバー試験 -
松林 和也、太田 耕司 (京都大学)
望遠鏡技術検討会 (2013/9/7)

## Slide 2
目的と研究計画
重力波源候補天体の即時分光データを取得し、天体までの距離や詳細構造を明らかにする
研究計画
光ファイバーを用いた面分光ユニットを開発
既存の分光器KOOLSに面分光ユニットを組み込む
188cm望遠鏡、3.8m望遠鏡で観測
(大阪市立大学ホームページより)

## Slide 3
観測装置概念図
融着ファイバー
マイクロレンズアレイ
ファイバーアレイ
可視光分光器 KOOLS

## Slide 4
融着ファイバー
光ファイバー素線のクラッド同士を熱と圧力で融着し、六角形の蜂の巣状に束ねたもの
ファイバ－コア面積割合の増大 -> スループット向上
融着加工によるファイバー性能の劣化？
融着ファイバー (上が融着側)

## Slide 5
融着ファイバー試験
融着ファイバーを面分光装置に使っても大丈夫かどうか、確認する
試験項目
融着ファイバー出射光の発散具合
  ファイバー出射光が発散しすぎると、分光器に適切に光が入らず、光ロスにつながる
各ファイバーの透過率
q

## Slide 6
試験した融着ファイバー
融着ファイバー1
融着(圧縮)の強さ: 通常
ファイバー本数: 16本
ファイバーコア直径: 100 mm
ファイバークラッド厚さ: 5 mm
ファイバーNA: 0.12 ± 0.02
融着ファイバー2
融着の強さ: 弱い
ファイバー本数: 19本

## Slide 7
融着ファイバー出射光の発散具合
q
focus像
defocus像
全体の95 %の光が入る角度(ファイバーNA)を測定
(NA = sin q)

## Slide 8
融着ファイバー出射光の発散具合
q
NA
(= sin q)
sin q内に収まる
エネルギー [%]
元の収束光
素線ファイバー
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0
20
40
60
80
100
どちらもNA = 0.12で95 %以上の透過率
素線でもファイバーNAにばらつきあり

## Slide 9
融着ファイバー出射光の発散具合
q
NA
(= sin q)
sin q内に収まる
エネルギー [%]
元の収束光
素線ファイバー
内周ファイバー
外周ファイバー
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0
20
40
60
80
100
全体的に少し発散具合が悪くなる
ファイバーNA = 0.11 – 0.14に収まる
(融着ファイバー1)

## Slide 10
融着ファイバー出射光の発散具合
q
NA
(= sin q)
sin q内に収まる
エネルギー [%]
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0
20
40
60
80
100
ファイバーNA = 0.11 – 0.13に収まる
(融着ファイバー2)
元の収束光
素線ファイバー
内周ファイバー
外周ファイバー

## Slide 11
融着ファイバー透過率
透過率 [%]
80
85
90
素線
ファイバー
内周
ファイバー
外周
ファイバー
融着による透過率の低下は見られない
(融着ファイバー1)

## Slide 12
融着ファイバー透過率
透過率 [%]
80
90
中心
ファイバー
内周
ファイバー
外周
ファイバー
融着による透過率の低下が見られる
(特に外周ファイバー)
70
60
50
40
(融着ファイバー2)

## Slide 13
測定結果まとめ
 | 融着ファイバー1 | 融着ファイバー2
出射光の発散具合 | 融着により発散具合の悪化あり (光ロスは < 12%) | 融着による悪影響は小さい
透過率 | 融着の影響は見られない | 透過率の低下あり (10 – 30 %)
融着ファイバー1は合格
融着ファイバー2は透過率の低下が大きいため、不合格

## Slide 14
ファイバーから光漏れ？
融着
ファイバー1
融着
ファイバー2
低感度
高感度
融着ファイバー2
(透過率最低)
ファイバー1本に光を入れ、融着側端面を撮影

## Slide 15
ファイバー
融着
出射光
ファイバーから光漏れ？
ファイバー融着部から光漏れが起きている？
融着ファイバー概念図
コネクタ
試験用融着ファイバーをもう一本購入し、融着の強さを変えれば改善するのか確かめる

## Slide 16
今後のスケジュール
2013年度後期: 融着ファイバー試験、面分光ユニットの作成
2014年度: KOOLSに組み込み、 188cm望遠鏡に接続して試験観測、サイエンス観測開始
2015年度: 観測データ解析パイプラインの整備
2016年度: 3.8m望遠鏡で観測するためのインターフェイス作成、試験観測