## Slide 1: 補償光学静的特性測定

## Slide 2: TMT計画における役割
最終目標
高コントラストな極限補償光学のための
制御工学（の応用）
補償光学適用比較図
TMTに導入される補償光学
補償光学概要図
役割
（主にDMの）最適な制御系の設計
制御概要図
京都大学に導入された可変形鏡（woofer DM,AO88）において
変位制御に必要な静的特性測定

## Slide 3: 導入された可変形鏡のスペック
可変形鏡素子位置
仕様表
DM Type : MEMS
MEMS ： Micro Electro Mechanical Systems

## Slide 4: 導入された可変形鏡の特性実験
静特性実験 ： 導入された可変形鏡が仕様通りの動作か
DMの1素子変位イメージ図
実験手順
・徐々に値を入力
・変形ごとの輝度を測定
・最大ストロークの±2.4%(±1.0㎛)まで測定
可変形鏡素子位置

## Slide 5: 導入された可変形鏡の静特性実験
切片方向のばらつきで比較が困難
正規分布とフィッティングして比較
測定結果：＋方向

## Slide 6: 導入された可変形鏡の静特性実験
フィッティング例
非常に高い精度でフィッティング
相関係数が0.9以上
今後、DMの測定結果はフィッティング結果で論じる
各フィッティング結果の相関係数
入力2.4%の相関係数：0.996

## Slide 7: 導入された可変形鏡の静特性実験
相関係数の結果を前提 ： 各フィッティング結果の切片をキャリブレーション
各方向 ： 入力を増減することで輝度の増減を確認
各フィッティング結果

## Slide 8: 導入された可変形鏡の静特性実験
相関係数の結果を前提 ： 各フィッティング結果の切片をキャリブレーション
各フィッティング結果 ： 各入力値毎のピーク値を比較
各ピーク値
入力と出力の関係 ： 非常に高い線形性を確認
制御の観点 ： 出力は輝度でなく変位量
入力相当の変位量が出力されているかを確認

## Slide 9: 輝度から変位量への変換
測定結果 ： 輝度から変位量に変換
輝度と変位量の関係
測定結果1.0[㏅/㎡]=測定に用いたレーザの1波長相当(0.6328[㎛])の変位量
比較結果 ： 理論値と測定結果に大きな差を確認
各素子の重ね合わせが原因では？
測定結果：変位量
理論値との比較

## Slide 10: 重ね合わせ測定
重ね合わせなし
重ね合わせあり
仕様書より他素子の変形量が影響（重ね合わせ）を受ける
仕様書の最大ストロークは重ね合わせによって記述されている
素子49番目の周辺素子を順に変形させて
重ね合わせによる輝度を測定
可変形鏡素子位置

## Slide 11: 重ね合わせ測定
重ね合わせ測定結果
重ね合わせを確認
各素子のみの結果を足し合わせる
重ね合わせ測定結果と足し合わせ結果が近似
各素子を重ね合わせ，変位量を算出
重ね合わる素子が増加することで，仕様書からの理論値と近似
重ね合わせ測定結果
重ね合わせによる変位量変化

## Slide 12: 重ね合わせ測定
重ね合わせなし
重ね合わせあり
仕様書より他素子の変形量が影響（重ね合わせ）を受ける
仕様表の最大ストロークは重ね合わせによって記述されている
素子49番目の周辺素子を順に変形させて変位量を測定
結果
周辺素子の重ね合わせにより理論値に近づくことを確認
可変形鏡素子位置
DN変位制御のため
静特性測定結果から改めて，入力～出力の定義を行う

## Slide 13: 入力～出力間の関係の再定義
DM変位制御のために単素子ごとの静特性を測定，再定義
可変形鏡素子位置
実験手順
・徐々に値を入力
・変形ごとの輝度を測定し，変位量に変換
・最大ストロークの±4.9%まで測定

## Slide 14: 入力～出力間の関係の再定義
各測定結果
各測定結果の平均
平均値から導出した新たな入力定義（推定）値
各測定結果がまとまった値となっている
平均値から一次式(Y=aX)にフィッティング，傾きaを導出
X：入力値 Y：測定結果
フィッティングから得た結果を新たな入力～出力の関係として定義

## Slide 15: 入力～出力間の関係の再定義
各傾き誤差表
得られた関係の評価（念のため）
各傾きとの差の標準偏差を導出，正規分布で表現
定義値と測定結果とのばらつきが少ない
改めた新たな入力定義値として採用
±3σ内に収まっている

## Slide 16: まとめ
極限補償光学に使用される低域可変形鏡おいて制御設計に必要な実験
静特性実験
・入力と出力の関係は線形である
輝度から変位量への変換
・測定結果と理論値には大きな差
重ね合わせの測定
・仕様書の最大ストロークは重ね合わせによるもの
入力～出力間の関係の再定義
・正規分布で表した結果，求めた関係に問題ない
今後，新たな入出力の関係として再定義

## Slide 17: 今後の展開
極限補償光学に使用される低域可変形鏡
動的特性実験
・測定結果から，システム同定
制御系の設計
・システム同定結果からフィードバック制御系を設計
・補償光学系に試験導入